**Odpowiedzi na pytania**

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej jednorazowego użytku w podziale na części.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie zmian przy opracowywaniu oferty.

**Pytanie.** Prosimy aby Zamawiający dopuścił poniższy sposób pakowania:  
Maski pakowane w folijkę po 2 szt, w kartoniku 20 pakietów po 2 szt, w kartonie zbiorczym 640 szt- 16 kartoników po 40 szt.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza opisany przez Wykonawcę sposób pakowania, maseczki pakowane maksymalnie po 40 szt. w opakowaniu.

**Pytanie.** Prosimy aby Zamawiający dopuścił maski ochronne FFP2 zakładane na gumki.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza maski ochronne FFP2 zakładane na gumki.

**Pytanie.** Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

**Odpowiedź**. Zgodnie z SWZ maska powinna posiadać oznakowanie znakiem CE. Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).

**Pytanie**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. maski z całkowitym przeciekiem wewnętrznym powyżej 8%?

**Odpowiedź**. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. maski z oporem oddychania powyżej 300PA?

**Odpowiedź**. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie**. Czy zamawiający dopuści rękawiczki polimerowane? Rękawiczki chlorowane mogą powodować alergię. Czy zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia chlorowanych od środka rękawic?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza rękawiczki polimeryzowane lub chlorowane.

**Pytanie**. Czy zamawiający dopuści Półmaski FFP2 pakowane w kartonie po 25 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź**. Zamawiający dopuszcza sposób pakowania po 25 szt. w kartonie. (maksymalnie po 40 szt.).

**Pytanie.** Czy zamawiający dopuści parametry skuteczności filtracji ,oporu oddychania, zawartości CO2 zgodnie z normą EN 149:2001 +A 1:2009 ?

**Odpowiedź.** Tak Zamawiający dopuszcza zgodnie z SWZ.

**Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18 marca 2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 10:00. Zmianie ulega także termin związania ofertą do 16 kwietnia 2021 r.**

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się na stronie stronie BIP Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku <http://bip.mdps.rybnik.pl>

Kontakt do inspektora ochrony danych Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku: [iod@mdps.rybnik.pl](mailto:iod@mdps.rybnik.pl)